Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрозодиметиламина (НДМА) в природной воде методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием

Свидетельство об аттестации № 102-08 от 25.11.2008г.

1. Назначение и область применения

Методика предназначена для измерений массовой концентрации нитрозодиметиламина (НДМА) в природной воде методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием в диапазоне от 0,01 до 1,0 мг/дм3.

2. Метод измерений

Перед хроматографированием пробы проводят ее фильтрование, другая пробоподготовка не требуется. Разделение компонентов пробы воды проводят методом обращенно-фазовой ВЭЖХ с последующим спектрофотометрическим детектированем НДМА при длине волны 240 нм – максимуме его поглощения. Количественные расчеты проводят методом внешнего стандарта по площади пика.

3. Метрологические характеристики

| Диапазон измере-ний массовой кон-центрации НДМА, мг/дм3 | Показатель точности (границы относитель-ной погрешности), ±δ, %, при Р=0,95 | Показатель повторяе-мости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяе-мости), σr , % | Показатель вос-производимости (относительное среднеквадрати-ческое отклоне-ние воспроизво-димости), σR , % | Предел повто-ряемости, r, %, Р=0,95, n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,010 до 0,10 вкл. | 22 | 8 | 10 | 22 |
| Св. 0,10 до 1,0 вкл. | 18 | 5 | 8 | 14 |

4. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

1. Хроматограф жидкостный «Стайер-UV/VIS» (НПКФ «Аквилон», Москва) со спектрофотометрическим детектором. Государственный реестр средств измерений № 36277-07, сертификат № 29727.

2. Государственный стандартный образец (ГСО) состава раствора нитрозодиметиламина с массовой концентрацией 1 мг/см3 , отн. погрешность не более (± 5) % при Р=0,95 (ЭАА «Экоаналитика»).

3. Хроматографическая разделяющая колонка для определения НДМА (НТЦ "БиАСеп").

4. Концентрат элюента (НТЦ «БиАСеп»).

5. Кислота серная, квалификации «х.ч.», плотностью 1,84 г/см3 по ГОСТ 4204-77.

6. Ацетонитрил, квалификации «о.с.ч.» по ТУ 6-09-4326-76.

5. Расчеты концентрации нитрозодиметиламина в пробе

Массовую концентрацию НДМА в природной воде (Х, мг/дм3) вычисляют по формуле (1)

X=Cст⋅SxSст,			(1)

где:

Сст – массовая концентрация НДМА в  градуировочном растворе, мг/дм3 ,

Sх   - площадь пика НДМА для анализируемой пробы, мВс;

Sст   - площадь пика НДМА для градуировочного раствора, мВс.

За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости (2)

2⋅X1−X2⋅100X1+X2≤r,				(2)

где Х1, Х2 - результаты параллельных определений массовой концентрации НДМА в воде, мг/дм3;

r – значение предела повторяемости, приведенное в таблице.