Методика выполнения измерений массовой концентрации оксидов азота в атмосферном воздухе

- Свидетельство об аттестации № 15-10 от 25.02.2010г.

1. Назначение и область применения

Методика предназначена для измерений массовой концентрации оксидов азота (в пересчете на диоксид) в атмосферном воздухе населенных пунктов в диапазоне (0,02-1,0) мг/м3 при отборе пробы воздуха объемом 150 дм3. Методику используют для определения разовых и среднесуточных концентраций оксидов азота.

Диапазон определяемой массовой концентрации нитрат-ионов в растворах для анализа, полученных после поглощения из воздуха и разбавления составляет от 0,1 до 20,0  мг/дм3.

2. Метод измерений

Метод основан на улавливании оксидов азота из воздуха пленочным сорбентом или поглотительным раствором, его окислении до нитрат-ионов и их спектрофотометрическом определении по янтарной окраске, появляющейся в результате взаимодействия нитрат-ионов с кадмием и гентизиновой кислотой; интенсивность окраски пропорциональна концентрации оксидов азота.

3. Метрологические характеристики

| Диапазон измерений массовой концентрации оксидов азота, мг/м3 | Показатель точности (границы относительной погрешности), ±δ, %, при Р=0,95 | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σr , % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σR , % | Предел повторяемости, r, %, Р=0,95, n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,020 до 1,0 вкл. | 25 | 10 | 12 | 28 |

4. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

1. Спектрофотометр лабораторный DR 4800,  DR 2800,  (или другой модификации, в которых есть программа определения нитрат-ионов, HACH company, США). Государственный реестр средств измерений № 22230-06.

2. Государственный стандартный образец  нитрат-ионов с массовой концентрацией 1,0 мг/см3, с погрешностью аттестованного значения не более  (±1) % при Р = 0,95 (ЭАА «Экоаналитика», ГСО № 7793-2000).

3. Трубки сорбционные СТ 212 (маркировка 2) по ТУ 25-1110.039-82.

4. Поглотительные приборы Рыхтера по ТУ 25-11.1136-75.

5. Электроаспиратор АПВ-4-12В-40 или модель 822 с погрешностью (5)  для диапазона (1-20) дм3/мин; (7)   для диапазона (0,2-1) дм3/мин по ТУ 64-1-862-82.

6. Реагент "Nitra Ver 5", фирмы  "HACH".

7. Натр едкий, квалификации «ч.д.а.» по ГОСТ 4328-77.

8. Пероксид водорода,  квалификации «ч.д.а», с массовой долей не менее 30%, ТУ 6-09-1181-76.

9. Секундомер по ГОСТ 5072-79.

10. Сушильный шкаф с регулятором температуры (до 200С) по ТУ 50-239-84.

5. Расчет концентрации оксидов азота в пробе

Массовую концентрацию оксидов азота в атмосферном воздухе (Х, мг/м3) вычисляют по формуле (1)

X=0,74⋅C⋅VкV0,						(1)

где	С – массовая концентрация нитрат-ионов, мг/дм3;

Vк – объем колбы, см3;

0,74 – коэффициент пересчета нитрат-ионов на диоксид азота;

Vo –  объем воздуха, отобранный для анализа (дм3) и приведенный к стандартным условиям (20оС , 760 мм рт.ст.). Значение V0 рассчитывают по формуле (2)

V0=K⋅Vt,						(2)

где Vt – объем воздуха, отобранный для анализа, дм3;

t – температура воздуха в месте отбора пробы, оС;

К – коэффициент пересчета (см. Приложение).

Примечание

- В том случае, если отбор проб проводился в два последовательно соединенных поглотительных прибора и поглотительные растворы анализировались раздельно, то общую массовую концентрацию находят, суммируя результаты, полученные для обеих анализируемых проб.

- Для определения среднесуточных концентраций отбирают 4-8 разовых проб за 24 ч. и вычисляют среднее значение.

За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие (3)

2⋅X1−X2⋅100X1+X2≤r,					(3)

где Х1 , Х2  - результаты параллельных определений массовой концентрации оксидов серы, мг/м3 ;

r – значение предела повторяемости, приведенное в таблице, %.