Методика выполнения измерений массовой концентрации тетраметил-2-тетразена (ТМТ) в природной воде методом ионной хроматографии с амперометрическим детектированием

Свидетельство об аттестации № 84-09 от 11.12.2009г.

1. Назначение и область применения

Методика предназначена для измерений массовой концентрации тетраметил-2-тетразена (ТМТ) в природных водах методом ионной хроматографии с амперометрическим  детектированием в диапазоне  (0,05-5,0) мг/дм3.

2. Метод измерений

Метод основан на хроматографическом разделении компонентов пробы воды методом ионной хроматографии и амперометрическом детектировании тетраметил-2-тетразена по току его окисления. Площадь пика ТМТ пропорциональна его концентрации. Коэффициент пропорциональности устанавливают при градуировке хроматографа.

3. Метрологические характеристики

| Диапазон измерений массовой концентрации тетраметил-2-тетразена, мг/дм3 | Показатель точности (границы относительной погрешности), ±δ, %, при Р=0,95 | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), σr , % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σR , % | Предел повторяемости r, %, Р=0,95 n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,05 до 0,5 вкл. | 35 | 10 | 15 | 28 |
| Св. 0,5 до 5 вкл. | 20 | 6 | 9 | 17 |

4. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

1. Хроматограф жидкостный и ионный аналитический малогабаритный Цвет Яуза с амперометрическим детектором. Государственный реестр средств измерений № 20706-05, сертификат № 21449.

2. Государственный стандартный образец (ГСО) состава раствора тетраметил-2-тетразена с массовой концентрацией 1 мг/см3 с относительной погрешностью (± 5)% при Р=0,95 ( ЭАА «Экоаналитика»).

3. Хроматографическая разделяющая колонка для определения ТМТ (НТЦ «БиАСеп»)

4. Концентрат элюента для определения ТМТ (НТЦ «БиАСеп»).

5. Кислота серная, квалификации «х.ч.», плотность 1,84 г/см3 по ГОСТ 4204-77.

6. Ацетонитрил, квалификации «ч.д.а» по ТУ 6-09-5497-91.

7. Воздух сжатый по ГОСТ 17433-80.

8. Бумага индикаторная, универсальная для контроля рН по ТУ 6-09-1181-89.

5. Определение количественного содержания тетраметил-2-тетразена в пробе

Массовую концентрацию тетраметил-2-тетразена в природной воде (Х, мг/дм3) вычисляют по формуле (1)

X=q⋅Cст⋅SxSст,					(1)

где Сст – массовая концентрация ТМТ в  градуировочном растворе, мг/дм3;

Sх    - площадь пика на хроматограмме анализируемого раствора, мВ·с;

Sст    - площадь пика на хроматограмме градуировочного раствора, мВ·с;

q – коэффициент разведения пробы (110).

За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости (2)

2⋅X1−X2⋅100X1+X2≤r,					(2)

где Х1, Х2 - результаты параллельных определений массовой концентрации ТМТ в природной воде, мг/дм3;

r – значение предела повторяемости, приведенное в таблице.